HZ-2672E（10kV）

低压耐压仪系列

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

武汉赫兹电力设备有限公司

WUHAN HERTZ POWER EQUIPMENT CO.,LTD

技术参数

产品名称：低压耐压仪系列

产品型号：HZ-2672E（10kV）

一、产品简介

HZ-2672E低压耐压仪为基本型耐压测试仪,具有优良的性价比;输出电压通过调压器调节输出,具有高可 靠性、高耐用性的特点。采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流 值和电压值；报警电流值可连续任意预置；测试时间采用三位数码管显示，时间的最小分辨率为 0.1s，时间预置范围为0.0s～999s。配备PLC所需的信号输入、输出接口，可方便地与PLC组成综合 测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的耐压强度。

二、技术指标

| 参数 型号 |  |  | HZ-2672E | HZ-2672F | HZ-2672G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACW | 输出电压范围 |  | (0.00～10.00）kV |  |  |
|  | 最大输出功率 |  | 200VA（10.0kV/20mA） | 500VA（10.0kV/50mA） | 1000VA（10.0kV/100mA） |
|  | 最大额定电流 |  | 20mA | 50mA | 100mA |
|  | 电流档位 |  | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | 2mA、20mA、100mA |
|  | 输出波形 |  | 正弦波 |  |  |
|  | 输出波形失真度 |  | ≤5%（空载或纯电阻负载） |  |  |
|  | 测试时间 |  | 0.0s～999s 0.0=连续测试 |  |  |
| DCW | 输出电压范围 |  | (0.00～10.0）kV |  |  |
|  | 最大输出功率 |  | 100VA(10.0kV/10mA) | 200VA(10.0kV/20mA) |  |
|  | 最大额定电流 |  | 10mA | 20mA |  |
|  | 电流档位 |  | 2mA、10mA | 2mA、20mA |  |
|  | 纹波系数 |  | ≤5% |  |  |
|  | 测试时间 |  | 0.0s～999s 0.0=连续测试 |  |  |
| 电 压 表 | 范围 |  | （0.00～10.0kV ） |  |  |
|  | 精度 |  | ±（5%+3个字） |  |  |
|  | 分辨率 |  | 10V |  |  |
|  | 显示数值 |  | 均方根值 |  |  |
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 量程一:0.100mA～2mA 量程二:2mA～20mA | 量程一:0.100mA～2mA 量程二:2mA～20mA 量程三:20mA～50mA | 量程一:0.100mA～2mA 量程二:2mA～20mA 量程三:20mA～100mA |
|  |  | DC | 量程一:0.100mA～2mA 量程二:2mA～10mA | 量程一:0.100mA～2mA 量程二:2mA～20mA |  |
|  | 分辨率 |  | 2mA档：1uA，20mA档：10uA,50mA(100mA)档:0.1mA |  |  |
|  | 测量精度 |  | ±（5%+3个字）量程范围内 |  |  |
| 计 时 器 | 范围 |  | 0.0s～999s |  |  |
|  | 最小分辨率 |  | 0.1s |  |  |
|  | 精度 |  | ±（1%+50ms） |  |  |
| PLC接口 |  |  | 选配 |  |  |
| 远控接口 |  |  | 有 |  |  |
| 外型尺寸 |  |  | 380*305*195mm | 443*390*220mm |  |
| 重 量 |  |  | 14.76Kg | 18.2Kg | 25Kg |

- 三、产品图片

- 1.产品轻便、体积小、重量轻；

- 2.产品操作简单，提高现场操作效率；

3.产品质量可靠，精度高，现场使用起来稳定，售后问题少；

4.报价后发技术参数和图片确认，方便满足客户现场使用要求；

5.提供纸质版和电子版说明书方便现场使用；

6.提供第三方检测报告，合格证保修卡，出厂检测报告，质量可靠，方便

在现场甲方单位和监理方随时检查；

7.提供产品操作视频，方便入职新员工操作使用。

1.报价单、合同中提供售后服务承诺书；

2.设备外箱标有技术支持手机号、售后24小时技术支持，售后服务响应速

度快；

3.提供上门服务现场技术指导，解决新人不会操作使用的问题，0基础教学；

4.可以帮客户安排到指定第三方单位校准送检出报告；

5.签订合同后第一时间建立微信VIP客户服务群，及时提供发货物流情况，

多人提供现场技术支持服务，定期分享最新的行业资讯、技术知识、相

关试验规程等；

6.提供现场试验报告模版；

7.提供预防性试验和交接性试验等最新试验规程；

8.提供产品技术培训PPT；

9.提供电气现场作业指导书；

10.在客户着急使用情况下提供备用设备；

11.协助客户安排人员特种作业考证，如高低压电工证，高处作业证，焊

工证，电气试验证，继电保护证，电力电缆证等。

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

- 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

- 二、产品的质保：

- 自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

- 三、售后服务能力：

- 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。

- 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品

- 四、服务管理制度及体系：

1、售前服务： 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。

2、售中服务： 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。

3、售后服务： 我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-83267669，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24小时内到达现场处理，外地（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

- 4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。